{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":22,"rows_kept":39,"merged":[[5,11,13,11],[5,12,7,12],[8,12,10,12],[11,12,13,12],[14,11,22,11],[14,12,16,12],[17,12,19,12],[20,12,22,12]]}
["Испытания Автомата полезного загара \"ВИТАМИН D3\""]
["номер шага","номер кабины","заданный режим","время, мин","режим, который включает система","Текст, который отображается на экране","Текст, который должен отображаться на экране","реальное время теста, мин","Примечание",null,null,"Режим","Солярий №","Лампы","Должно быть","Экран","Время","Реле","Солярий, старт","Солярий, лампа","Солярий, вентиляция"]
[1,1,"УБОРКА","2-3","УБОРКА","1. СОЛЯРИЙ-УБОРКА","1. СОЛЯРИЙ-УБОРКА","2-3","Во время уборки двери должны быть ВСЕГДА открыты, надпись над дверью горит (интернет-реле работает)",null,null,"УБОРКА",1,null,"Дверь солярия открываем на время, пока не будет сделан выход из этого режима",null,null,"!"]
[2,2,"УБОРКА","2-3","УБОРКА","2. СОЛЯРИЙ-УБОРКА","2. СОЛЯРИЙ-УБОРКА","2-3","Во время уборки двери должны быть ВСЕГДА открыты, надпись над дверью горит (интернет-реле работает)",{"$nulls":3},2,{"$nulls":4},"!"]
[3,3,"УБОРКА","2-3","УБОРКА",null,"3. СОЛЯРИЙ-УБОРКА","2-3","Эту кабинку в системе не было возможности проверить - кабины нет.",{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},"!"]
[4,1,"СЕРВИС-коллатэн","1","коллатэн, при задержке - 2 мин.","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","Режим СЕРВИС: 1. Двери открыты всегда, надпись над дверью горит (интернет-реле работает) Так же как и в режиме уборка, но с возможностью включать солярий в заданном режиме на заданное время с шагом 30 сек.)    2. Задержка - такая же как и в режиме обычного загара. Но можно оставить и 2 минуты.    3. Вентиляция после работы солярия - 1 минута",null,null,"СЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС\nСЕРВИС",1,"коллатэн","Дверь солярия открываем на время, пока не будет сделан выход из этого режима. \"Пауза после\" = 0.  \"Вентиляции\" = 30 сек. \"Пауза до\" фиксированная = 2 мин.","СЕРВИС","34 сек",null,"через 2 мин","коллатэн, 30 сек","3 мин"]
[5,1,"СЕРВИС-УФ","1","УФ, при задержке - 2 мин.","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","аналогично",{"$nulls":4},"УФ",null,"СЕРВИС","34 сек",null,"через 2 мин","УФ, 30 сек","3 мин"]
[6,1,"СЕРВИС-МАКСИ","1","МАКСИ, при задержке - 2 мин.","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","аналогично",{"$nulls":4},"МАКСИ",null,"СЕРВИС","64 сек",null,"через 2 мин","К+УФ,\n 60 сек","3 мин"]
[7,2,"СЕРВИС-коллатэн","1","МАКСИ, при задержке - 2 мин.","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","аналогично",{"$nulls":3},2,"коллатэн",null,"СЕРВИС","34 сек",null,"через 2 мин","коллатэн, 30 сек","3 мин"]
[8,2,"СЕРВИС-УФ","1","МАКСИ, при задержке - 2 мин.","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","аналогично",{"$nulls":4},"УФ",null,"СЕРВИС","34 сек",null,"через 2 мин","УФ, 30 сек","3 мин"]
[9,2,"СЕРВИС-МАКСИ","1","МАКСИ, при задержке - 2 мин.","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС","0,5","аналогично",{"$nulls":4},"МАКСИ",null,"СЕРВИС","34 сек",null,"через 2 мин","К+УФ,\n 30 сек","3 мин"]
[10,3,"СЕРВИС-коллатэн","1","???",{"$nulls":3},"НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ",{"$nulls":3},3,"коллатэн"]
[11,3,"СЕРВИС-УФ","1","???",{"$nulls":3},"НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ",{"$nulls":4},"УФ"]
[12,3,"СЕРВИС-МАКСИ","1","???",{"$nulls":3},"НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ",{"$nulls":4},"МАКСИ"]
[13,1,"ТЕСТ-коллатен","1","коллатэн, при задержке - 10-15 сек.","СЕРВИС","ТЕСТ","0,5","РЕЖИМ ТЕСТ: 1. Вседолжно быть точно также, как и в обычном режиме загара, но БЕЗ ОПЛАТЫ. Т.е. задержка должна быть такой же, как и в обычном режиме загара. И вентиляция - такая же. ВСЕ ПАРАМЕТРЫ должны устанавливаться так же как и в обычном загаре за деньги.",null,null,"ТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ\nТЕСТ",1,"коллатэн","Настройки:\nПауза до = 0\nВентиляция = 2\nПауза после = 1","Осталось","34 сек",null,"сразу","коллатэн, 30 сек","3 мин"]
[14,2,"ТЕСТ-коллатен","1","Открылась и не закрывалась дверь (и зажглась надпись над дверью) каб 1, а кабинка 2, не открываясь, включилась на заданное время.",null,null,"0,25","Заметил (не сразу) такую особенность: когда в режиме ТЕСТ (и, похоже, и в других режимах) прерываешь досрочно время работы солярия, система ВИСНЕТ! При этом пропадает звук и фразу об ответственности можно \"пролистать\".","Зависаний не выявлено",{"$nulls":3},"УФ",null,"Осталось","34 сек",null,"сразу","УФ, 30 сек","3 мин"]
[15,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ",{"$nulls":6},"Фразу \"идет проверка оборудования\" новый контроллер не произносит никогда!","Если звук на внешней карте, и питание у контроллера и распберри включается одновременно, то, конечно, приветственного звука не будет",{"$nulls":3},"МАКСИ",null,"Осталось","64 сек",null,"сразу","К+УФ,\n 60 сек","3 мин"]
[16,2,"ТЕСТ-УФ","1","Открылась и не закрывалась дверь (и зажглась надпись над дверью) каб 1, а кабинка 2, не открываясь, включилась на заданное время.",null,null,"0,25","Опять-таки пропал звук и фразу об ответственности стало возможно \"пролистать\".",{"$nulls":3},2,"коллатэн","Настройки:\nПауза до = 1\nВентиляция = 2\nПауза после = 1","Осталось","34 сек","!","сразу","коллатэн, 30 сек","3 мин"]
[17,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ",{"$nulls":6},"Фразу \"идет проверка оборудования\" новый контроллер не произносит никогда!",{"$nulls":4},"УФ",null,"Осталось","34 сек","!","сразу","коллатэн, 30 сек","3 мин","Какой был предыдущий режим в тесте, тот и повторяется. После перезагрузки вновь 1 раз можно запустить правильный режим. Или после переподключения интерфейсного кабеля солярия"]
[18,1,"УФ","6","УФ",null,null,"6","Девушка попросилась позагорать за деньги - все прошло нормально в каб № 1",{"$nulls":4},"МАКСИ",null,"Осталось","34 сек",null,"сразу","коллатэн, 30 сек","3 мин"]
[19,2,"ТЕСТ-коллатен","0,5","МАКСИ, при этом дверь в кабинке осталась открыта и надпись над дверью - горела все время. Дверь осталась открытой и после окончания режима и завершения вентиляции.",{"$nulls":3},"Опять-таки пропал звук и фразу об ответственности стало возможно \"пролистать\".",{"$nulls":3},3,"коллатэн","Настройки:\nПауза до = 0\nВентиляция = 2\nПауза после = 2"]
[20,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ",{"$nulls":6},"После перезагрузки дверь осталась открытой, звук не появился и фразу об ответственности стало возможно \"пролистать\". Похоже, если при перезагрузке солярий еще работает - система опять-таки входит в ступор (виснет).",{"$nulls":4},"УФ"]
[21,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ",{"$nulls":11},"МАКСИ"]
[22,2,"коллатэн ","2","МАКСИ",null,null,"0,25","Система зависла: дверь каб № 2 открылась и не закрылась, пропал звук, появилась возможность \"листать ответственность\""]
[23,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ"]
[24,1,"коллатэн ","2","коллатэн",null,null,"2","далее проверял в обычном режиме, оплаты делал по 2 минуты картой."]
[25,2,"коллатэн ","2","МАКСИ",null,null,"2"]
[26,1,"УФ","2","УФ",null,null,"2"]
[27,2,"УФ","2","МАКСИ",null,null,"2","Система зависла: дверь каб № 2 открылась и не закрылась, пропал звук, появилась возможность \"листать ответственность\""]
[28,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ",{"$nulls":6},"Не перезагрузилась."]
[29,"ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ"]
[30,1,"УФ","2","УФ",null,null,"2"]
[31,2,"УФ","2","МАКСИ",null,null,"2"]
[32,1,"МАКСИ","10","МАКСИ",null,null,"10","девушка позагорала"]
[33,2,"коллатэн ","2","МАКСИ",null,null,"2"]
[34,2,"ТЕСТ-коллатен","0,5","коллатэн",null,null,"0,5"]
[35,2,"ТЕСТ-УФ","0,5","УФ",null,null,"0,5"]
[36,2,"МАКСИ","2","МАКСИ",null,null,"0,25","stop-stop"]
[37,2,"УФ","2","МАКСИ",null,null,"2"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}