## Лист1
Испытания Автомата полезного загара "ВИТАМИН D3"
номер шага | номер кабины | заданный режим | время, мин | режим, который включает система | Текст, который отображается на экране | Текст, который должен отображаться на экране | реальное время теста, мин | Примечание |  | Режим | Солярий № | Лампы | Должно быть | Экран | Время | Реле | Солярий, старт | Солярий, лампа | Солярий, вентиляция
1 | 1 | УБОРКА | 2-3 | УБОРКА | 1. СОЛЯРИЙ-УБОРКА | 1. СОЛЯРИЙ-УБОРКА | 2-3 | Во время уборки двери должны быть ВСЕГДА открыты, надпись над дверью горит (интернет-реле работает) | реле срабатывало на заданное в настройках время, сделал, чтобы было включено постоянно при уборке | УБОРКА | 1 |  | Дверь солярия открываем на время, пока не будет сделан выход из этого режима |  |  | !
2 | 2 | УБОРКА | 2-3 | УБОРКА | 2. СОЛЯРИЙ-УБОРКА | 2. СОЛЯРИЙ-УБОРКА | 2-3 | Во время уборки двери должны быть ВСЕГДА открыты, надпись над дверью горит (интернет-реле работает) |  |  | 2 |  |  |  |  | !
3 | 3 | УБОРКА | 2-3 | УБОРКА |  | 3. СОЛЯРИЙ-УБОРКА | 2-3 | Эту кабинку в системе не было возможности проверить - кабины нет. |  |  | 3 |  |  |  |  | !
4 | 1 | СЕРВИС-коллатэн | 1 | коллатэн, при задержке - 2 мин. | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | Режим СЕРВИС: 1. Двери открыты всегда, надпись над дверью горит (интернет-реле работает) Так же как и в режиме уборка, но с возможностью включать солярий в заданном режиме на заданное время с шагом 30 сек.) 2. Задержка - такая же как и в режиме обычного загара. Но можно оставить и 2 минуты. 3. Вентиляция после работы солярия - 1 минута | добавил, чтобы двери были открыты на всё время СЕРВИСА | СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС СЕРВИС | 1 | коллатэн | Дверь солярия открываем на время, пока не будет сделан выход из этого режима. "Пауза после" = 0. "Вентиляции" = 30 сек. "Пауза до" фиксированная = 2 мин. | СЕРВИС | 34 сек |  | через 2 мин | коллатэн, 30 сек | 3 мин
5 | 1 | СЕРВИС-УФ | 1 | УФ, при задержке - 2 мин. | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | аналогично |  |  |  | УФ |  | СЕРВИС | 34 сек |  | через 2 мин | УФ, 30 сек | 3 мин
6 | 1 | СЕРВИС-МАКСИ | 1 | МАКСИ, при задержке - 2 мин. | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 1. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | аналогично |  |  |  | МАКСИ |  | СЕРВИС | 64 сек |  | через 2 мин | К+УФ, 60 сек | 3 мин
7 | 2 | СЕРВИС-коллатэн | 1 | МАКСИ, при задержке - 2 мин. | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | аналогично | ошибки не выявлено, включается коллатэн, нет ли ошибки в физическом подключении солярия |  | 2 | коллатэн |  | СЕРВИС | 34 сек |  | через 2 мин | коллатэн, 30 сек | 3 мин
8 | 2 | СЕРВИС-УФ | 1 | МАКСИ, при задержке - 2 мин. | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | аналогично | ошибки не выявлено, включается УФ, нет ли ошибки в физическом подключении солярия |  |  | УФ |  | СЕРВИС | 34 сек |  | через 2 мин | УФ, 30 сек | 3 мин
9 | 2 | СЕРВИС-МАКСИ | 1 | МАКСИ, при задержке - 2 мин. | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 2. СОЛЯРИЙ-СЕРВИС | 0,5 | аналогично | включается максимальный |  |  | МАКСИ |  | СЕРВИС | 34 сек |  | через 2 мин | К+УФ, 30 сек | 3 мин
10 | 3 | СЕРВИС-коллатэн | 1 | ??? |  |  |  | НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ |  |  | 3 | коллатэн
11 | 3 | СЕРВИС-УФ | 1 | ??? |  |  |  | НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ |  |  |  | УФ
12 | 3 | СЕРВИС-МАКСИ | 1 | ??? |  |  |  | НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРИТЬ |  |  |  | МАКСИ
13 | 1 | ТЕСТ-коллатен | 1 | коллатэн, при задержке - 10-15 сек. | СЕРВИС | ТЕСТ | 0,5 | РЕЖИМ ТЕСТ: 1. Вседолжно быть точно также, как и в обычном режиме загара, но БЕЗ ОПЛАТЫ. Т.е. задержка должна быть такой же, как и в обычном режиме загара. И вентиляция - такая же. ВСЕ ПАРАМЕТРЫ должны устанавливаться так же как и в обычном загаре за деньги. | исправил надпись на ТЕСТ, исправил - неправильно отсчитывался предварительный таймаут в ТЕСТЕ | ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ | 1 | коллатэн | Настройки: Пауза до = 0 Вентиляция = 2 Пауза после = 1 | Осталось | 34 сек |  | сразу | коллатэн, 30 сек | 3 мин
14 | 2 | ТЕСТ-коллатен | 1 | Открылась и не закрывалась дверь (и зажглась надпись над дверью) каб 1, а кабинка 2, не открываясь, включилась на заданное время. |  |  | 0,25 | Заметил (не сразу) такую особенность: когда в режиме ТЕСТ (и, похоже, и в других режимах) прерываешь досрочно время работы солярия, система ВИСНЕТ! При этом пропадает звук и фразу об ответственности можно "пролистать". | Зависаний не выявлено |  |  | УФ |  | Осталось | 34 сек |  | сразу | УФ, 30 сек | 3 мин
15 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ | [6 empty] | Фразу "идет проверка оборудования" новый контроллер не произносит никогда! | Добавил ожидание включения ethernet-звука. |  |  | МАКСИ |  | Осталось | 64 сек |  | сразу | К+УФ, 60 сек | 3 мин
16 | 2 | ТЕСТ-УФ | 1 | Открылась и не закрывалась дверь (и зажглась надпись над дверью) каб 1, а кабинка 2, не открываясь, включилась на заданное время. |  |  | 0,25 | Опять-таки пропал звук и фразу об ответственности стало возможно "пролистать". |  |  | 2 | коллатэн | Настройки: Пауза до = 1 Вентиляция = 2 Пауза после = 1 | Осталось | 34 сек | ! | сразу | коллатэн, 30 сек | 3 мин
17 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ | [6 empty] | Фразу "идет проверка оборудования" новый контроллер не произносит никогда! |  |  |  | УФ |  | Осталось | 34 сек | ! | сразу | коллатэн, 30 сек | 3 мин | Какой был предыдущий режим в тесте, тот и повторяется. После перезагрузки вновь 1 раз можно запустить правильный режим. Или после переподключения интерфейсного кабеля солярия
18 | 1 | УФ | 6 | УФ |  |  | 6 | Девушка попросилась позагорать за деньги - все прошло нормально в каб № 1 |  |  |  | МАКСИ |  | Осталось | 34 сек |  | сразу | коллатэн, 30 сек | 3 мин
19 | 2 | ТЕСТ-коллатен | 0,5 | МАКСИ, при этом дверь в кабинке осталась открыта и надпись над дверью - горела все время. Дверь осталась открытой и после окончания режима и завершения вентиляции. |  |  |  | Опять-таки пропал звук и фразу об ответственности стало возможно "пролистать". | пропала связь по ethernet со звуковой картой, или звуковой модуль завис/сбросился/перезагрузился |  | 3 | коллатэн | Настройки: Пауза до = 0 Вентиляция = 2 Пауза после = 2
20 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ | [6 empty] | После перезагрузки дверь осталась открытой, звук не появился и фразу об ответственности стало возможно "пролистать". Похоже, если при перезагрузке солярий еще работает - система опять-таки входит в ступор (виснет). | у нас нет обратной связи от солярия, поэтому теоретически зависаний из-за работы солярия у контроллера не должно быть |  |  | УФ
21 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ | [10 empty] | МАКСИ
22 | 2 | коллатэн | 2 | МАКСИ |  |  | 0,25 | Система зависла: дверь каб № 2 открылась и не закрылась, пропал звук, появилась возможность "листать ответственность"
23 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ
24 | 1 | коллатэн | 2 | коллатэн |  |  | 2 | далее проверял в обычном режиме, оплаты делал по 2 минуты картой.
25 | 2 | коллатэн | 2 | МАКСИ |  |  | 2
26 | 1 | УФ | 2 | УФ |  |  | 2
27 | 2 | УФ | 2 | МАКСИ |  |  | 2 | Система зависла: дверь каб № 2 открылась и не закрылась, пропал звук, появилась возможность "листать ответственность" | пропадает связь по ethernet (или же контроллер глючит)
28 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ | [6 empty] | Не перезагрузилась.
29 | ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ
30 | 1 | УФ | 2 | УФ |  |  | 2
31 | 2 | УФ | 2 | МАКСИ |  |  | 2 |  | кажется, кабинка 2 включается только на МАКСИ
32 | 1 | МАКСИ | 10 | МАКСИ |  |  | 10 | девушка позагорала
33 | 2 | коллатэн | 2 | МАКСИ |  |  | 2
34 | 2 | ТЕСТ-коллатен | 0,5 | коллатэн |  |  | 0,5
35 | 2 | ТЕСТ-УФ | 0,5 | УФ |  |  | 0,5
36 | 2 | МАКСИ | 2 | МАКСИ |  |  | 0,25 | stop-stop
37 | 2 | УФ | 2 | МАКСИ |  |  | 2
Note on T19: какой был предыдущий режим в тесте, тот и повторяется после перезагрузки вновь 1 раз можно запустить правильный режим